ABQ钮扣测试仪

使

用

说

明

书

一、简介：

ABQ钮扣测试仪，可配置NK、HF推拉力计和专用夹具，专用于测量钮扣的扣合力或脱离衣物破坏力。检测钮扣、按钮等固定强度是很重要的一项标准，尤其是在婴儿和儿童服装设计及制造中最为重要。在钮扣固定装饰件上使用一定力的测量需要通过力度仪器来记录。

二、目的：

ABQ钮扣测试仪的测试目的是界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上，防止钮扣等脱离成衣，造成婴儿有机会吞服的危险。故此，所有成衣上的钮扣、按钮及固定装饰件（可整个放入小型物件测量器）均需通过钮扣测试仪的检测。

三、意义及作用：

- 此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度，而钮扣及按钮并不拉扯至脱离衣物。

- 此方法所要求钮扣缝纫规格应该按照钮扣制造商所定的标准。

- 此测试方法用于建立不同穿着环境的关连性，以及对不同钮的各类和品牌作出比较。

- 此标准可能包含危险物料，操作及仪器，而标准内没有列出所有可能在使用上出现的安全问题。故此标准的使用者责任建立有关的安全和建康的规则，以及在使用前决定适当的规条。

- 所有钮扣都需要用锁链针步缝紧在布料上。

- 按照测试要求，当最大的钮扣尺寸是大于6mm或小于/等于6mm，钮扣就改须能分别承受90N有50N的拉力。

四、仪器介绍：

- 仪器的机座（如下图所示）：

· 机台底座大，稳定性好，适合室内桌上测试使用。

· 螺杆传动，测头位移精确，侧面手轮加载，操作简单稳定。

· 底座标准配置的移动平台，可实现左右、前后移动，方便准确装夹。

· 可将本机台安装于桌（台）上使用，使机架更加 稳固。

· 长×宽×高:260mm×360mm×700mm。

· 行程:180mm。

· 额定负荷:500N。

- 仪器的推拉力计：标准配置为指针式推拉力计NK—300

(也可配置数显式推拉力计HF—300,价格不同)

⑴  指针式推拉力计

  - 型号：NK—300。

  - 最大负荷：300N（30Kg）。

  - 推拉杆行程：10mm。

  - 工作温度：20℃±10℃。

  - 运输温度：-27℃～+70℃。

  - 相对湿度：15%～80%RH。

  - 工作环境：周围无震源及腐蚀性介质。

⑵  数显式推拉力计

  - 型号：HF—300。

  - 最大负荷：300N(Kg、N和ib三种单位可自动转换)。

  - 分辨率：0.01N。

  - 精度：±0.5%。

  - 输出接口：RS 232   九孔插座。

  - 电源:充电电源：220V/AC；电池连续工作时间：6～8小时。

  - 稳定性:温漂：0.2uV/℃（0～60℃）；零漂：≤ 0.1%/8小时/FS。

  - 标定范围：满量程标定。

  - 环境温度：0～+60℃。

  - 环境湿度：≤ 80%。

  - 允许过载：150%。

  - 供电方式：5 号镍氰电池组 /220V AC 充电 4～6 小时。

- 仪器的上夹具：

A、 · 型号：AJJ-013。

· 适用范围：主要应用于钮扣、玩具等拉力测试。

· 最大负荷：500N。

B、 ·型号：AJJ-014。

· 适用范围：主要应用于钮扣、玩具等拉力测试。

· 最大负荷：500N。

- 仪器的底座夹具：

· 型号：AJJ-015。

· 适用范围：主要应用于钮扣、玩具等拉力测试。

· 最大负荷：500N。

五、仪器的安装方法：

1、机座的安装方法：

本仪器可安装在桌子上，使仪器更加稳固。安装时请保证工作台面水平，使测试得到准确的数值。安装时请参照(长×宽:300mm×200mm)安装。

2、推拉力计的安装方法：

A、用M4扳手将测力计安装板上4个M 4×15的内六角圆柱头螺钉松开，卸下测力计安装板；

B、安装HF系列（数显式推拉力计）的推拉力计时，用M4内六角扳手将附件袋里的4枚M4×10的内六角螺钉穿过测力计安装板上90×40 的孔旋入测力计4个M4的螺纹孔内，将测力计安 装到测力计安装板上；或用十字螺丝刀将附件 袋里的4枚M3×10的十字槽盘头螺钉穿过测力计内，将测力计安装到测力计安装板上。 安装板上145×30的孔旋入测力计4个M3的螺纹孔；

  - 安装NK系列（指针式推拉力计）的推拉力计时，用十字螺丝刀把推拉力计后盖上的4枚 M×10的螺钉卸下，将附件袋里的4枚M3×14的十字槽螺钉穿过测力计安装板上的145×30的安装孔， 旋入测力计后盖上的4个M3螺纹 孔（卸下M3×10的螺钉的螺纹孔）；

  - 安装好推拉力计表后，用M4内六角扳手将测力计安装板重新安装到机架上面。

3、上夹具的安装方法：

将上夹具用附件中具有内螺纹连接钩，安装于推拉力计的测试杆上。

- 底座夹具的安装方法：

用附件中的2颗M6螺钉与M6内六角板手，将底座夹具与机座接连牢固即可。

六、一般测试操作过程：

1、将附有按钮固定件的布料放入底座夹具上（放在带有凹形的压块下），保持钮扣面向上，推动推杆把手以夹稳布片（并确保面料已被压住）。

2、逆时针方向旋转上夹具，使其抓口张开。

3、若用HF系列（数显式推拉力计）的推拉力计时，打开电源，待液晶显示屏显示为零后即可。

4、安装NK系列（指针式推拉力计）的推拉力计时，按一下切换按钮，使指回到零位即可。

5、摇转机身的手轮，使其上夹具向下运动，并能够抓住钮扣。

6、摇转机身的手轮，使其向上运动。

七、日常保养与维护：

1、请勿超载使用，本仪器额定负荷为300N。

2、注意日常的保养工作，保持仪器各部件清洁。

3、在使用过程中仪器运行滞涩不灵活时，请向机台两侧轴承座上的加油孔内添加少许机油润滑。机台出现故障时请及时联系厂家或销售点（请勿擅自拆卸、修理）。