产品使用说明书

ASC螺旋侧摇测试机台

使

用

说

明

书

产品使用说明书

- 产品概述：

ASC型手动立式侧摇测试台专为HF系列和Nk系列推拉力计配备，可组合成不同用途的试验机台，适用各种插拔力、按压力、破坏试验等测试。在显示力值的同时，还可以 加装数显标尺，显示其位移量，对不同工件进行相同位 移量下的对比测试。

- 特点：

· 机台底座大稳定性好，适合室内桌上测试使用；

· 螺杆传动，测头位移精确，侧面手轮加载，操作简单稳定；

· 底座标准配置的移动平台，可实现左右、前后移动，方便准确装夹；

· 可将本机台安装于桌（台）上使用，使机架更加 稳固；

· 配有数显标尺，可随时采集行程数据（ASC-S）。

- 产品参数：

※ 长×宽×高: 260mm×360mm×500mm

※ 行程:180mm

※ 额定负荷: 500N

※ 重量:18kg

- 机台及推拉力计安装方法:

- 机台安装方法：

本机台可安装在桌子用，使机台更加稳固。安装时请保证工作台面水平，使测试得到准确的数值。安装时请参考（右图）安装。

- 推拉力计的安装方法：

- 用M4扳手将测力计安装板上4个M 4×15的内六角圆柱头螺钉松开，卸下测力计安装板；

- 安装HF系列（数显式推拉力计）的推拉力计时，用M4内六角扳手将附件袋里的4枚M4×10的内六角螺钉穿过测力计安装板上90×40 的孔旋入测力计4个M4的螺纹孔内，将测力计安 装到测力计安装板上；或用十字螺丝刀将附件 袋里的4枚M3×10的十字槽盘头螺钉穿过测力计内，将测力计安装到测力计安装板上。 安装板上145×30的孔旋入测力计4个M3的螺纹孔；

- 安装NK系列（指针式推拉力计）的推拉力计时，用十字螺丝刀把推拉力计后盖上的4枚 M×10的螺钉卸下，将附件袋里的4枚M3×14的十字槽螺钉穿过测力计安装板上的145×30的安装孔， 旋入测力计后盖上的4个M3螺纹孔（卸下M3×10的螺钉的螺纹孔）；

- 安装好推拉力计表后，用M4内六角扳手将测力计安装板重新安装到机架上面。

根据所需测试的样品特点，将其机台安装或安放在工作台上合适的位置。旋转测试架侧面的手轮，测力计就能上下平稳移动，完成测试工作。

产品使用说明书

- 日常保养及维护：

1、请勿超载使用，本机架额定负荷为500N。

2、注意日常的保养工作，保持机台各部件清洁。

3、在使用过程中机台运行滞涩不灵活时，请向机台两侧轴承座上的加油孔内添加少许机油润滑。机台出现故障时请及时联系厂家或销售点（请勿擅自拆卸、修理）。

- 示意图：